BL-Y101压力传感器

应用领域：

各种压力环境下的压力测量与压力变送板装配形成压力变送器。

产品特点

- 结构坚固、性能可靠；

- O形圈密封、可焊接；

- 温度补偿0～80℃

- 高品质、低成本

一、技术参数

|  | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 满量程输出 | 70 | 100 | 300 | mV |  |
| 线性度 | -0.35 | 0.1 | 0.35 | %FS | 1 |
| 迟滞及重复性 | -0.05 | 0.03 | 0.05 | %FS |  |
| 零点温度误差 | -1 | 0.5 | 1 | %FS | 2 |
| 满量程温度误差 | -1 | 0.5 | 1 | %FS | 2、3 |
| 输入阻抗 | 2500 |  | 6000 | Ω |  |
| 输出阻抗 | 2500 |  | 6000 | Ω |  |
| 供电电流 | 0.5 | 1.5 | 2 | mA | 4 |
| 长期稳定性 |  | 0.1 |  | %FS/年 |  |
| 过载压力 |  | 2X |  | 额定值 | 5 |
| 绝缘电阻（50VD.C） |  | 50 |  | MΩ | 6 |
| 性能 |  |  |  |  |  |
| 补偿温度 | 0～80℃ |  |  |  |  |
| 工作温度 | -40～+125℃ |  |  |  |  |
| 储存温度 | -45～+125℃ |  |  |  |  |
| 使用寿命 | 1×108压力循环 |  |  |  |  |
| 测量介质 | 与316L不锈钢及氟橡胶兼容的各种气体与液体 |  |  |  |  |
| 重量 | 约22g |  |  |  |  |

备注：

1、最佳拟合直线的线性度；          2、温度范围：0～80℃，参考温度+25℃

3、需将传感器4、6脚并联；         4、输出信号与供电电流成正比；

5、过载压力为额定压力的2倍，5000psi的过载压力为50Mpa

6、传感器敏感元件与外壳之间。

二、仪表选型

| 型号 |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BL-101 | -□ | /□ | /□ | /□ |  |
| 仪表类型 | K |  |  |  | 扩散硅 |
|  | T |  |  |  | 陶瓷压阻 |
|  | D |  |  |  | 陶瓷电容 |
| 压力类型 |  | J |  |  | 绝压 |
|  |  | M |  |  | 密封压 |
| 电气连接 |  |  | 1 |  | 导线 |
|  |  |  | 2 |  | 管脚 |
| 压力范围 |  |  |  | 1 | -100Kpa～0Kpa～2kpa～60Mpa（扩散硅） |
|  |  |  |  | 2 | 0Mpa～60Mpa～2kpa（扩散硅） |
|  |  |  |  | 3 | -100Kpa～0Kpa～50kpa～60Mpa（陶瓷压阻） |
|  |  |  |  | 4 | 0Mpa～50kpa～60Mpa（陶瓷压阻） |
|  |  |  |  | 5 | -0～0.05～40Mpa（陶瓷电容） |