LWCB/Q插入式涡轮流量计

应用领域：

适用于管道口径大于100mm液体测量

不适用介质:气体、蒸汽

产品特点

| LWCQ特点 | LWCB特点 |
| --- | --- |
| 抗杂质能力强，切向式叶轮在转动时可随时释放流体中悬浮杂物，使其不缠绕在切向式叶轮的叶片上； | 传感器和显示仪表的结构及原理都非常简单、直观，用户特别容易掌握其使用和维修技术； |
| 抗电磁干扰和抗振能力强； | 抗电磁干扰和抗振能力强； |
| 传感器和显示仪表的结构及原理都非常简单、直观，用户特别容易掌握其使用和维修技术； | 传感器可露天安装，整个传感器可长期淹没在水中使用； |
| 更换叶轮和轴承后，仪表系数不变； | 流量范围宽，下限流速低。 |
| 流量范围宽，下限流速低； | 成套流量计对流体总量的计量误差小。 |
| 成套流量计对流体总量的计量误差小； | 几乎无压力损失，节省动力电耗。 |
| 几乎无压力损失，节省动力电耗； | 更换叶轮和轴承后，仪表系数不变； |
| 传感器可露天安装，整个传感器可长期淹没在水中使用； | 有截止阀的传感器，安装和拆卸时都不须断流； |
| 有截止阀的传感器，安装和拆卸时都不须断流； | 水平，竖直，倾斜的管道均可使用； |
| 水平，竖直，倾斜的管道均可使用； | 成套流量计的购置，安装和维修费用低。 |
| 成套流量计的购置，安装和维修费用低； |  |

一、 技术参数

1、基本参数

| 精确度 | ±5% 、±2.5% |
| --- | --- |
| 插入式深度 | 当被测管道内径（DN）≤1050mm时，插入深度为： LWCQ：0.5×DN-20mm LWCB：0.5×DN |
| 公称压力 | 1.0 MPa |
| 被测液体温度 | -20℃~120℃ |
| 环境温度 | -20 ℃~70 ℃ |
| 传感器至显示仪表的距离 | 可达1000m以上 |
| 对直管段长度的要求 | 传感器上游直管段长度应不小于20DN，下游直管段长度不应小于7DN，以确保测量精确度。若直管段长度不能满足此要求，可在具备现场标定条件的情况下进行现场标定后，采用现场标定的仪表系数K。 |

2、流量范围

A、LWCQ

| 型号 | 被测管道实测内径mm | 插入杆长度mm | 对应于公称通径DN的流量范围m3/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全流量范围 | 准确度为显示值的±2.5%的流量范围 | 准确度为显示值的±5%的流量范围 |
| LWCQ-100* | 100 |  | 6-150 | 10-150 | <10-6 |
| LWCQ-150 | 150 |  | 13-200 | 20-200 | <20-13 |
| LWCQ-200 | 200 |  | 23-300 | 40-300 | <40-23 |
| LWCQ≤400* | 100 | 906 | 6-150 | 10-150 | <10-6 |
|  | 150 |  | 13-200 | 20-200 | <20-13 |
|  | 200 |  | 23-300 | 40-300 | <40-23 |
|  | 250 |  | 36-450 | 62-450 | <62-36 |
|  | 300 |  | 52-650 | 90-650 | <90-52 |
|  | 350 |  | 70-900 | 120-900 | <120-70 |
|  | 400 |  | 92-1100 | 160-1100 | <160-92 |
| LWCQ≤800 | 500 | 1106 | 150-1800 | 250-1800 | <250-150 |
|  | 600 |  | 220-2500 | 360-2500 | <360-220 |
|  | 700 |  | 280-3500 | 450-3500 | <450-280 |
|  | 800 |  | 380-4500 | 640-4500 | <640-380 |
| LWCQ>800* | 900 | 1306 | 460-5800 | 800-5800 | <800-460 |
|  | 1000 |  | 600-7000 | 990-7000 | <990-600 |
|  | 1100 |  | 700-8500 | 1200-8500 | <1200-700 |

B、LWCB

| 型号 | 被测管道实测内径mm | 插入杆长度mm | 对应于公称通径DN的流量范围m3/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 全流量范围 | 准确度为显示值的±2.5%的流量范围 | 准确度为显示值的±5%的流量范围 |
| LWCB-100* | 100 |  | 3-150 | 5-150 | <5-3 |
| LWCB-150 | 150 |  | 7-200 | 10-200 | <10-7 |
| LWCB-200 | 200 |  | 12-300 | 20-300 | <20-12 |
| LWCB≤400* | 100 | 900 | 3-150 | 5-150 | <5-3 |
|  | 150 |  | 7-200 | 10-200 | <10-7 |
|  | 200 |  | 12-300 | 20-300 | <20-12 |
|  | 250 |  | 18-450 | 31-450 | <31-18 |
|  | 300 |  | 26-650 | 45-650 | <45-26 |
|  | 350 |  | 35-900 | 60-900 | <60-35 |
|  | 400 |  | 46-1100 | 80-1100 | <80-46 |
| LWCB≤800 | 500 | 1100 | 75-1800 | 125-1800 | <125-75 |
|  | 600 |  | 110-2500 | 180-2500 | <180-110 |
|  | 700 |  | 140-3500 | 225-3500 | <225-140 |
|  | 800 |  | 190-4500 | 320-4500 | <320-190 |
| LWCB>800* | 900 | 1300 | 230-5800 | 400-5800 | <400-230 |
|  | 1000 |  | 300-7000 | 495-7000 | <495-300 |
|  | 1100 |  | 350-8500 | 600-8500 | <600-350 |

二、 仪表选型

| 型号 |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LWC | -□ | /□ | /□ |  |
| 仪表类型 叶轮形式 | Q |  |  | 切向式 |
|  | B |  |  | 轴向式 |
| 结构形式 |  | ≤或> |  | 表示有截止阀 |
|  |  | — |  | 表示无截止阀 |
| 公称通径 |  |  | （mm） | 用户管道口径 |

※型号标记示例

示例 1 ：LWCQ－100，表示无截止阀，公称通径DN100mm

示例 2 ：≤400，表示有截止阀，公称通径DN≤400mm

示例 3 ：LWCQ＞800，表示有截止阀，公称通径DN＞800mm